## Slide 1: Çok Renkli Panel Oluşturma Hk Notlar
KD

## Slide 2: Panel oluştururken Antikorları nasıl bir araya getirirz?

## Slide 3: Amaç
Doğru antikor doğru florokromla işaretli olmalı
Birlikte kullanıldığı antikorların seçimi doğru yapılmış olmalı
Hücre gruplarının birbirinden en iyi ayrılabileceği koşullar oluşturulmalı
Çevre Kirliliği(Background) ve ışık saçılımı wen düşük düzeylerde tutulmalı

## Slide 4: Bu amaca Nasıl Ulaşılır ?
FCM cihazınızın özelliklerini bilin (lazerler, lazerinizin gücü)
Öncelikli “marker” ınızı seçin
Antijenin hücredeki yoğunlukları hk fikriniz olsun
Antikorlarınızı titre ederek kullanın
Antijenleriniz için doğru florokromları seçin
Aynı anda hücrede ifade edilen iki antijenin boyanması sırasında birbirlerini etkiliyor olma olasılıklarını akılda tutun
FMO tüpleri kullanarak panel başarısını kontrol edin
Uygun örneklerle panelinizi test edin

## Slide 5: FCM ile ilgili değişkenler
Başlamadan önce kullanabileceğiniz renkleri belirleyin
Cihazınızdaki lazerin güçlü olması iyidir. Zayıf boyanmalarda güçlü lazerlerle daha iyi bir performans alınır
Mevcut fitre seçeneklerinin optimum olduğundan emin olun (hedef dalga boyunu toplamaya yeterli mi?)
Kullanabileceğiniz florokromların Boyanma indeksleri ve üst üste binen renkler hakkında fikriniz olsun

## Slide 6: Sık kullanılan bazı florokromların eksitasyon ve Emisyon dalga boyları

## Slide 7: Sahip olduğunuz cihaza göre uygun florokromla seçin (ör Navios 4+3+3)

## Slide 8: İlgilendiğiniz Antijenleri Seçin
İşaretlerinizin önceliklerini belirleyin
  Hangileri gerekli?
  Hangileri lüksünüz?
Boşta duran bir kanalınız olsun (gerektiğinde farklı bir renk denemek için)
Ölü hücreleri ayırmak için için bir işaretiniz bulunsun
  ( ölü hücrelerde yalancı pozitiflik riski !!)
Planlama yaparken ileride eklemeler yapabileceğiniz aklınızda olsun zayıf işaretler için parlak, güçlü işaretler için zayıf florokromları düşünün

## Slide 9: Antijenleriniz önem sırasına göre sınıflayın
1°. Antijen:Yüksek anijen yoğunluğu, geniş hücre gruplarında var, “gate” alırken kullanılabilir (ör: CD3, Cd4, CD8)
2°Antijen:Yüksek anijen yoğunluğu, boyanma özelliği devamlılık gösterir özellikte (net bir ayırım yok) (ör CD45RA CD45RO)
3°Antijen:Düşük anijen yoğunluğu, çok iyi tanımlanmamış, yoğunluğu bazen zayıf bazen fazla olabilir (Ör CD25 veya …)

## Slide 10: Antijen yoğunluğu

## Slide 11: Antijen Yoğunluğu -Liste

## Slide 12: PE boyasının Farklı antijenlerle Gösterdiği performans !!
PE bilinen en parlak florokromlardan biri
CD3, cd45, CD19 tümü hücrede fazla ifade edilen antijenler
Demekk ki parlak bir florokrom gerektirmezler
CD80 ise zayıf ifade edilen bir antijen demek ki
negatif gruptan ayrılabilmesi için Parlak bir florokroma
ihtiyaç duyacak

## Slide 13: Seçeneklerinizi gözden geçirin
Kullanabileceğiniz renkler neler?
Olasılıkları bir tablo haline getirin
Nadir antijenler için antikor/florokrom seçeneğinzi az olabilir
3° antijenler için daima parlak florokromları düşünün

## Slide 14: Seçeneklerinizi bilin Örneğin

## Slide 15: Seçenekleriniz? Tablo çizin

## Slide 16: Florokromları seçerken Kural !

## Slide 17: Seçtiğiniz flokrom Anahtar öneme Sahip
Notes: Bu örnekte CD197 için ideal olan florokromu düşünün Alexafluor700 mü? PE veya PE-CFS94 mü?

## Slide 18: Bazı florokromlar için Parlaklık: Boyanma indeksi

## Slide 19: Cihazın Ayarlanması renk çakışmalarının engellenmesi
Dikkat etmeniz gerekenler.
En iyi ayırımı sağlamak için Photo MultiplierTubes PMT değerlerini (voltaj) ayarla
Aynı anda hücrede ifade edilen antijenlerin florokromlarının ayrı hücrelerdeki frokromlardan fazla birbirini etkileyebileceğini hatırla
Birbiriyle çok etkileşen florokromları farklı hücre grupları için kullan ( ör biri T diğeri B lenfositler; biri NK hücreler diğeri B hücreler…)

## Slide 20: Özetle
Aynı hücxredeki florokramları birbirine etkisi %5 den az olsun
Birbirine etkisi %5-20 Olanlara dikkat et
Kullanmak zorundaysan mutlaka FMO kontrol tüpleri ile pozitif negatif yer ayırımını dikkatle belirle
Esas florokrom
Etkilenen kanalllar

## Slide 21: Hangi florokromlar birbirini nasıl etkiler? Özet

## Slide 22: Hatırla: Titrasyon önemlidir En iyi boyanma indeksini almak için PMT voltajları dikkatle ayarlanmalıdır
Notes: Negatifin köşeye yakın olduğu ayırımın en iyi olduğu voltajı seçmelisin (bu örnekte yeşil ile çizilen)

## Slide 23: Kompanzasyon Önemlidir
Kompanzasyonun iyi olması Kompanzasyon yaparken kullandığınız kontrollerle doğrudan ilgilidir
Panel oluştururken:
  Önce tek tübe tek antikor gelecek şekilde ve bir tübe de hiç antikor eklemeden çalışma kurun ve en iyi voltajı belirleyin
  Materyal olarak boncuk ya da hücre ya da ikisini birden kullanabilirsiniz
Notes: (boş tüpteki partiküller köşede olan , boyadığınız renk kendi kanalında parlak diğerlerde en zayıf sinyali verecek voltaj ideal, Bir öncek slayt ortadaki şekil )

## Slide 24: Yayılmadan (Saçılmadan) kurtulma yolları:
Çok parlak florokromları kullanmaktan kaçın
Etkileşen florokromları ayrı hücrelerde ifade edilen antijenler için kullanmanın uygun olacağını hatırla
Çevre boyanması (background) fazla olan bir ortamda zayıf şeyleri belirlemekten kaçın

## Slide 25: Aynı florokromlar: Aynı hücrede_ Farklı Hücrede Aynı mı?
Not: CD19 ve CD45 ikisi de B hücrede bulunur
Not: CD19 sadece B; CD3 sadece T hücrelerde bulunur
İkisi aynı hücre üzerinde bulunmaz
Notes: T hücrelerde FITC ile AmCyan birlikteliği sorun değilken CD19 hücrelerde büyük sorun !

## Slide 26: AmCyan yerine farklı bir florokrom kullanmak da sorunu çözer (ör:V500)

## Slide 27: Bir florokromun diğer florokromlara özgün dedektörlerde de görülebildiğini(spillover) unutma!

## Slide 28: Spilloverdan kurtulmak için İki florokromu farklı lazerlerle uyarmak iyi bir çözüm olabilir

## Slide 29: “Spillover” azaltıp rezolusyonu arttırmak için:
Parlak boyanan antikor(CD3) seyreltilerek kullanılabilir(a), zayıf olanın alanına daha az giren bir
florokrom seçilir( b) veya soluk olan işaret için(CD6) daha parlak bir florokrom seçilebilir (c)
(a)
(c)
(b)

## Slide 30: Kompanzasyonun doğruluğu FMO tüpler ile kontrol edilir
Tüpte PE yokken diğer renkler PE yi nasıl etkiliyor?
Tüm şekillerde Y ekseninde PE var
Burada koyulan işartler(yeşil, mavi,….) arka sayfaya kopyalandı

## Slide 31: Sonra da Tüm renkler bir arada iken değerlendirme yapılır

## Slide 33: Ortam floresansını etkileyen diğer faktörler:
otofloresans (hücreden hücreye değişir)
Özgün olmayan bağlanma
  FC reseptör aracılığı ile (monositlerde sık)
    Fc reseptör bloke edn reaktif kullanılabilir
  Diğer
    Cyanin içeren Tandem boyalar( PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7)

## Slide 34: Özet
Florokromları Cihaz donanımınızı gözeterek seçin
Florokrom parlaklığını antijen ifadesinin şiddetine göre seçin
Aynı hücrede ifade edilen şeyleri boyarken saçılma etkisini(spillover) en azda tutmaya çalışın
Tandem boyaları kullanırken yalancı pozitiflik riskini dikkate alın
Mümkünse otofloresansı fazla olan hücreleri boyamak için kırmız lazer ile uyarılan florokromları tercih edin