## Slide 3
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Sağlık çalışanlarında, özellikle hasta ile dolaylı ve doğrudan temas halinde olan çalışanlarda, çapraz enfeksiyon olasılığı ve bulaşma riski her zaman en yüksektir.
Çapraz enfeksiyon, enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmaların hasta-hekim-yardımcı personel arasındaki geçişi olarak tanımlanabilir.
Diş hekimliği çalışma alanında da, başta kan kaynaklı mikroorganizmalar ile çapraz enfeksiyon riski gerek çalışan sağlık personeli, gerekse de hasta arasında her zaman vardır ve göz ardı edilemez.
Bu risk, diş hekimliği uygulamalarının gerçekleştirildiği muayenehane ve hastane gibi sağlık işletmelerinde etkili enfeksiyon kontrol yöntemlerinin ve evrensel yöntemlerin hayata geçirilmesiyle ve taviz verilmeden uygulanmasıyla ancak en az seviyeye inecektir.

## Slide 4
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Sterilizasyon İşlem Aşamaları
Temizlik ve Dezenfeksiyon
Paketleme
Sterilizasyon
Sterilizasyonun Kontrolü
Ünitelere Dağıtımı ve Saklama

## Slide 5
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Dental tedavi merkezlerinde sterilizasyon öncesi temizlik işlemi
  El Yordamıyla
  Yıkayıcı-Dezenfektörler ile otomatik şekilde (termal ve termo-kimyasal yıkama)
  Ultrasonik Su Banyosu gibi ultrasonik yıkama cihazları ile yapılır

## Slide 6
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
NEDEN STERİL EDİLECEK ALETLERE TEMİZLİK UYGULANIR?
Tüm Görünür Haldeki Kir, Doku, Kan ve Yabancı Partiküllerin Uzaklaştırılması
Biyoburden (materyal üzerinde kalmış mikroorganizmalar) Denilen Biyolojik Yüklerin Azaltılması
Enstrümanların Korozyona (rust) Karşı Korunması
Ekipman ve Materyalleri Daha Güvenli Duruma Getirmeyi Sağlamak

## Slide 7
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama
Otomatik temizleme ve dezenfeksiyon işlemi termal ve termo-kimyasal metot olarak iki ana grupta toplanır.
Termo-kimyasal sistemde hem temizleyici hem de dezenfekte edici maddeler kullanılır.
Dezenfeksiyon kimyasal olarak süregelir ve yüksek ısıyla takviye edilir.
Termal işlemde ise, dezenfeksiyon sadece yüksek ısıyla elde edilir.

## Slide 8
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama
Termal dezenfeksiyonun kimyasal dezenfeksiyona kıyasla avantajları;
Nemli ısı kimyasallardan daha ucuzdur
Toksik artık yoktur
İnsan derisinde ve mukoz membranlarda irritasyona neden olmaz
Çevre kirliliğine neden olmaz

## Slide 9
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
prEN DIN ISO 15 883-1 standardında, ıslak sıcak işlemlerin mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisini belirlemek için Annex A veya A0 değerleri ortaya konmuştur.
Islak sıcak dezenfeksiyon işlemi için, özel bir direnci olan mikroorganizmayı yok etmeye yönelik olarak özel bir zaman diliminde özel bir ısı uygulanması öngörülmüştür
Eğer özel direnci olan bir test mikroorganizması seçilir ve ürün üzerinde belirli miktarlarda olduğu kabul edilirse, bunları yok etmek için gerekli olan ısı ve uygulama süresi standart olarak belirlenir
Bu değerlerle uyumluluk gösterdiği sürece, uygulanan yöntemlerin mikroorganizmaları yok ettiği kabul edilir
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama

## Slide 10
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama
Bakteriler, özellikle de Mycobacteria, mantarlar ve ısıya duyarlı virüslerin ortadan kaldırılması için uygulanan dezenfeksiyon yönteminde A0 değeri 600 olarak tanımlanmıştır ve
bu değer 80°C’de 600 saniye = 10 dakika anlamına gelir
Bu değere 90°C’de 1 dakika tutmakla da ulaşılır
Eğer hepatit B gibi ısıya dirençli virüsler hedefse A0 değeri 3000 olarak seçilmelidir
bu da 90°C’de 5 dakika demektir
CERRAHİ ENSTRÜMANLARIN DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNDE GENELLİKLE A0 DEĞERİNİN 3000 OLARAK SEÇİLMESİ

## Slide 11
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama
Alet yıkayıcı dezenfektörü:
Soğuk, sıcak ya da ılık su ile farklı sirkülasyon işlemleri yapabilmeye olanak tanır
Ayrıca, yıkama, durulama ve dezenfeksiyon fazları için su istenilen dereceye kadar ısıtılabilir, işlem sonunda filtreden geçirilmiş hava ile kurutma yapılabilir.
Kurutma dahil bütün işlem 1 saat arasındaki sürede gerçekleşir

## Slide 12
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Yıkayıcı-dezenfektörlerin avantajları
işlemden geçirilecek malzemelerin yerleştirilmesini sağlayabilecek, tasarlanmış özel aparatlar bulunmaktadır.
Lümenli malzemeler için de özel tasarlanmış aparatlar kullanılarak içlerinin de temizlenmesi sağlanmaktadır
Her enstrüman ayrı bir programda temizlenir
Yükün tipine göre program seçililir
Bazı yeni tip makinelerde, yıkayıcı dezenfektör, içindeki yükü tanıyabilmekte ve böylece kendi programını kendi seçebilmektedir. Böylece kullanıcıya ait hatalar ortadan kalkmaktadır
Programlama sonrasında tüm işlem otomatik olarak devam eder.
Gruplu yıkayıcı dezenfektörler tek veya çift kapılı üniteler olarak donatılabilirler.
Çift kapılı üniteler, temiz ve kirli alanları ayırdıkları için rekontaminasyon riski taşımazlar ve daha avantajlıdırlar
  Yıkayıcı-dezenfektörler ile Otomatik Şekilde (Termal Ve Termo-kimyasal) Yıkama

## Slide 13
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Yıkayıcı-dezenfektörün çalışma grafiği (zaman ve ısı ile evreler)

## Slide 14
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Pre-rinse (ön durulama): Yük soğuk su ile ıslatılır. Malzemelerdeki büyük partiküller böylece uzaklaştırılır. Isı 35°C’yi geçmemektedir
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ

## Slide 15
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Cleaning (temizleme): Suya deterjan eklenir ve yaklaşık 45-55°C’ye kadar ısıtılır.
Temizlemenin önemli bir kısmı bu aşamada oluşur.
Alkali temizleme ajanları için daha yüksek ısılar gerekebilir.
Etkili dezenfeksiyonun ön şartı mükemmel temizlik olduğu için kullanılan maddelerin de uygun özelliklere sahip olması gereklidir.
Temizlik işlemi olarak seçilebilecek iki yöntem vardır.
Alkali bazlı bir temizlik ve arkasından nötralizasyon yapmak veya enzim takviyeli nötr bir temizlik maddesi kullanmak.
Aletlerin korunması için, otomatik cihazlarda kullanılan dezenfektanlarda neredeyse sadece aldehid içeren veya aldehid parçalayan maddeler kullanılmaktadır

## Slide 16
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Neutralisation (nötralizasyon): enstrüman üzerinde alkalıi ajan kullanıldığı için korozyon oluşumu görülecekitir zamanla.
Korozyon oluşumunu engellemek için mutlaka nötralize edilmelidir.

## Slide 17
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Intermediate rinse (ara durulama):
Tüm kalıntılar soğuk su ile çalkalanarak uzaklaştırılır.
Sıcak su ile dezenfeksiyon sonrası kurulamaya geçilir.
Önceden de söylendiği gibi suyun yüksek yüzey gerilimi nedeniyle damlacıklar oluşur ve bunun buharlaşarak kuruması uzun zaman alır.
Bu nedenle son çalkalamaya sürfaktan eklenir, bu da suyun tüm yüzeye yayılmasını sağlar.
Su daha çabuk buharlaşır ve bu da kuruma süresinde önemli bir azalma sağlar

## Slide 18
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Disinfection (dezenfeksiyon): 90-95°C’de yaklaşık 1-10 dakika. Yüzey gerilimini azaltıcı bir sürfaktan madde eklenerek bu süre azaltılabilir.
Zaman ve ısı yüke bağlıdır.
Çoğu yıkayıcı-dezenfektörlerde ana çalkalamayı dezenfeksiyon fazı izler ki, çalkalama bunlarda sıcak su ile yapılır
90°C 1 dakika
80°C 10 dakika
70°C 100 dakika (EN 15833)
Böylece materyallerde yeterli dezenfeksiyon gerçekleşir ve cerrahi malzemeler kullanıma hazır duruma gelir
  YIKAYICI-DEZENFEKTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ

## Slide 19
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Drying (kurutma):
Yükün çıkarılması sırasında rekontaminasyonu engellemek için malzemelerin mutlaka tam kurutulması gerekir

## Slide 20
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
PAKETLEME

## Slide 21
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Steril edilecek malzeme, steril edildikten sonra kullanım anına kadar paket ile muhafaza edilmelidir.
Paketleme malzemeyi olası bir kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer oluşturmalıdır.
Ayrıca steril olacak malzemeye sterilizasyon etkeninin penetre olmasına engel teşkil etmemelidir
Paket kağıtları, malzeme ve seçilen sterilizasyon yöntemiyle uyumlu olmalıdır.
Tek kullanımlık paketleme malzemesi tekrar kullanılmamalıdır.
Paketlerin büyük olması yeterli kurumayı engelleyerek sterilizasyonda sorun yaratabilir
PAKETLEME

## Slide 22
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
PAKETLEME
Sterilizasyon işlemi sonunda ıslak çıkan paketler steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.
Özellikle basınçlı buhar yöntemiyle steril edilen poşetler kuruyuncaya kadar sterilizatörün içinden çıkarılmamalıdır.
Gaz plazma yöntemi kullanılacaksa dokuma olmayan, selülöz içermeyen paketleme kağıtları kullanılmalıdır.
Yükleme sırasında mutlaka büyük paketler alt rafa, küçük paketler üst rafa yerleştirilmelidir
Paketlerin içine taşıyabileceğinden daha ağır malzeme yerleştirilmemeli gerekirse setlerin birkaç poşet içinde steril edilmesi tercih edilmelidir.
Aksi takdirde poşetler taşıma esnasında yırtılabilecek ve steril olan malzemenin kontaminasyonuna sebep olunabilecektir

## Slide 23
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Diş Hekimliği Uygulamalarında Kullanılan Aletlerin Sterilizasyonu
Diş Hekimliği Uygulamalarında Kullanılan Aletlerin Sterilizasyonunda başlıca iki yöntem öneriyoruz

## Slide 24
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Diş Hekimliği Uygulamalarında Kullanılan Aletlerin Sterilizasyonu
OTOKLAV
134°C’de 3-3,5 dk (ön vakumlu otoklavlarda)
121°C’de 15 dk (ön vakumlu otoklavlarda)
121°C’de 30 dk (önvakumsuz otoklavlarda)
134°C’de 10 dk (önvakumsuz otoklavlarda)

## Slide 25
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Genel olarak
175°C de bir saat,
140°C de ise 3 saat sterilizasyon için yeterlidir.
Kuru Hava Sterilizatörleri
Pasteur Fırınları

## Slide 26
HİJYEN ve STERİLİZASYON
Sterilizasyon Yöntemleri
Diş Hekimliği Uygulamalarında Sterilizasyon
Kaynakça
Uzm. Hmş. Hülya ERBİL, Yıkayıcı-Dezenfektörler ile Temizleme-Dezenfeksiyon İşlemleri, 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, S323-334, 20-24 Nisan 2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Samsun
http://www.tdb.org.tr/tdb/admin/mevzuat/userfiles/dishekimligi_pratiginde_sterilizasyon_ve_dezenfeksiyon_yontemleri.pdf