## Slide 1
İMAJ RESEPTÖRLERİ (GÖRÜNTÜ ALGILAYICILARI)
Öğr. Gör. Cengiz EVLİ
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

## Slide 2
DERS İÇERİĞİ
Film – Radyograf Tanım
Filmin Yapısı
Diş Hekimliğinde Kullanılan Filmler
Screen, Film-Screen kombinasyonu, Screen’in yapısı
Film Hızı
Filmlerin Saklanması
Dijital Görüntü Algılayıcıları
Direk Dijital Sensörler (CCD-CMOS Sensörler)
Yarı Direk Dijital Sensörler (Fosfor Plaklar)
Flat Panel Dedektörler (Düz Panel)

## Slide 3
Diş Hekimliği radyolojisinde en sık kullanılan imaj reseptörleri :
Filmler
Film-Screen Kombinasyonları
Dijital Görüntüleme Sensörleri

## Slide 4
Film: Tıp ve diş hekimliği tanı radyolojisinde kullanıma uygun hale getirilmiş fotoğraf filmidir.
Radyograf: Bir obje içinden geçirilen x-ışınları yardımıyla, objenin görüntüsünün film üzerine düşürülmesidir.

## Slide 5
Filmin iki temel komponenti vardır
Emülsiyon
Base

## Slide 6
Base: Görevi emülsiyonu desteklemektir, esnek,
ısıya, neme, banyo kimyasallarına dayanıklıdır.
Base tabakasının mavimsi olması, görüntüde
optimum detayı sağlar.Dental filmlerin base
tabakası, polyethylene terephtalate’dan
yapılmıştır, kalınlığı 0.2 mm kadardır.
Emülsiyon: Görüntünün oluştuğu tabakadır,
base tabakasının her iki yüzüne de sürülür.
Çift emülsiyon tabakası, görüntü oluşumunu
daha az radyasyonla gerçekleştirmeyi sağlar.
Tek kat emülsiyonda ise detay daha iyi
elde edilir.

## Slide 7
  Emülsiyonun iki esas komponenti :
Jelatin matriks: Banyo solüsyonlarını absorbe eder, içerisinde bulunan gümüş halid grenlerine kimyasal maddelerin ulaşıp reaksiyona girmesini sağlar, banyo sıcaklığına bağlı olarak kristallerin dağılmasını engeller.
Gümüş halid kristalleri: Jelatin içinde dağılmış olarak bulunurlar, radyasyonu absorbe ederek enerjiyi depolarlar.
Gümüş Bromid (%80-99)
Gümüş İyodid (% 1-10)

## Slide 8
Kristallerin büyüklüğü çözünürlüğü ve filmin hızını belirler.
Gümüş halid kristallerinin ortalama çapı:
E-speed filmde: 1 m, D-speed filmde: 0.7 m
Büyük olursa, film hızlı olur, ancak detay bozulur.
Küçük kristallerde hız düşük, radyografik detay daha iyidir.
Gümüş iodid, gümüş bromidden daha büyük çaplıdır, filmin hızını artırır,
radyasyon dozunu azaltır.

## Slide 9
Diş Hekimliğinde Kullanılan Filmler
I. İntraoral Filmler
Ağız içine yerleştirilerek ışınlanan filmlerdir. Işık ve nemden korunması için paketlenmiş olarak kullanılırlar.
Periapikal
Bite-wing
Okluzal
II. Ekstraoral Filmler

## Slide 10
İntraoral film paketleri 25, 100, 150’lik kutularda bulunur.
Film paketi içinde 1 veya 2 film bulunur.
Kutular üzerinde şu bilgiler yazılıdır:
Film tipi,
Film hızı,
Her paketteki film sayısı,
Kutudaki film sayısı,
Son kullanma tarihi

## Slide 11
Film paketinin bir köşesinde sağ-sol ayırımı yapmaya yarayan küçük, kabarık nokta vardır (DOT) .

## Slide 12
Periapikal Film:
Dişlerin kron, kök ve periapikal bölgeleri incelenir.
3 farklı boyutta yapılmıştır:
0 no. 22 x 35 mm Küçük çocuklar için.
1 no. 24 x 40 mm Anterior dişler için uygundur.
2 no. 31 x 41 mm Erişkinlerde posterior dişler için kullanılan standart boy.

## Slide 17
Bite-Wing Film: Alt ve üst çene dişlerinin koronal kısımları tek bir film üzerinde, bir arada görüntülenir.
Film tutucu ile veya filmin ön yüzeyine tutturulmuş bir ısırtma kartonu ile kullanılır.
27 x 54 mm.’lik özel boyutu (3) vardır veya 0, 1, 2 numaralı periapikal filmden hazırlanabilir.

## Slide 19
Okluzal Film
57 x 76 mm. boyutlarındadır. (4 no.)
Alt veya üst çenede, daha geniş alanlar görüntülenmek istendiğinde kullanılır.
Hasta, filmi dişlerinin arasında ısırarak tutar.

## Slide 23
    Ekstraoral Filmler
    Ağız dışında konumlandırılarak ışınlanırlar.
    Çenelerin veya kafanın büyük alanlarını incelemede kullanılır.
    Amacına göre farklı büyüklüklerde olabilir.
En sık, panoramik ve sefalometrik filmler kullanılır.
Ekstraoral filmler, screen ve non-screen filmler olmak üzere 2 tiptir.

## Slide 27
Üzerinde hastanın sağ - solunu gösteren R-L harfleri bulunur.
Işınlama kasetin ön yüzünden yapılır.
Genellikle güçlendirici screenlerle kombine kullanılırlar.
Ekstraoral filmler 50 veya 100’lük kutularda bulunurlar.
Kutu içinde koruyucu paketleri olmadığından, karanlık odada kaset içine yerleştirilmelidirler.
Kaset, plastik veya metalden yapılmıştır, filmi taşır ve ışıktan korur, sert veya esnek yapıda olabilir.

## Slide 28
  Güçlendirici (Intensifying) Screen,
  Radyasyonun etkisini güçlendirerek veya artırarak, ışınlama süresini azaltır.
  X-ışınları çarptığında ışık yayan fosfor tabakası ile kaplıdır.
  Kaset içindeki film, iki screen tabaka arasında yer almıştır ve çok az oranda x-ışınından, büyük oranda da fosforun yaydığı ışıktan etkilenerek ekspoz olur.
  Görüntünün çevresinde ışığın yarattığı gölge nedeniyle bir miktar detay kaybı vardır.

## Slide 29
Screen filmler, görünür ışığa çok daha duyarlıdır, mutlaka tam karanlık (kırmızı ışıksız) ortamda açılmalıdırlar.

## Slide 30
Fosfor tabakası, Plastik bir materyal içinde dağılmış ışığa duyarlı fosforesan kristallerinden oluşmuştur.
Fotonlar, kristallere çarptığı zaman, ışıma (fluoresans) oluşur.
Son yıllarda, fosfor olarak, geleneksel kalsiyum tungstenin yerini
rare earth elementler (atom no.su 57-71, lanthanum- lutesyum) almıştır.
En yaygın kullanılan rare earth fosforlar Lanthanum ve Gadolinium’dur.

## Slide 31
Uygun film-screen kombinasyonları kullanılarak screenin emisyon özellikleri ile filmin absorbsiyon özellikleri (sensitivitesi) eşleştirilerek, yüksek kaliteli görüntü ve minimum hasta ekspozürü sağlanır.
Konvansiyonel Screenler: Mavi ışık oluşturur, mavi ışığa duyarlı screen filmler ile kullanılmalıdır.
Rare Earth Screenler: Yeşil ışık oluşturur, yeşil ışığa duyarlı filmler ile kombine kullanılmalıdır.
Non-Screen filmler: Direkt olarak x-ışını ile ekspoz olurlar. Bu filmlerde ışınlama süresi, screen filmlere oranla daha uzundur.

## Slide 32
Film Hızı : Standart densiteli bir radyograf oluşturmak için gerekli radyasyon miktarıdır. Filmin x-ışınlarına duyarlılığının ifadesidir.
Film hızının bağlı olduğu faktörler:
Gümüş halid kristallerinin büyüklüğü,
Emülsiyonun tabakasıının kalınlığı, tek veya çift olması,
Özel radyosensitif boyaların varlığı.

## Slide 33
Dental filmler, hızlarına göre harflerle isimlendirilirler.
1919 yılında geliştirilen A grubu filmlerden, 1981’ de kullanımına başlanan E ve daha sonra F grubu filmlere kadar, ışınlama süresinde önemli azaltmalar gerçekleştirilmiştir.
Dental radyolojide şu anda D, E ve F grubu filmler kullanılmaktadır.

## Slide 35
FİLMLERİN SAKLANMASI
Nemli ortamda bulundurulmamalı,
Buzdolabında + 4°C’ de saklanmalı,
Radyasyonla çalışılan ortamda olmamalı,
Son kullanma tarihi geçmemiş olmalı.

## Slide 36
Dijital Görüntü Algılayıcıları
( Sensörler )
Dijital görüntüleme;
Bir sensör kullanarak radyografik görüntüyü elektronik parçacıklara ayıran ve bilgisayar yardımıyla görüntüyü ortaya çıkaran, depolanmasını sağlayan filmsiz/banyosuz bir yöntemdir

## Slide 37
İntraoral film yerine bir küçük bir dedektör (sensör) hasta ağzına yerleştirilir,
X-ışınları bu sensöre çarpacak şekilde yönlendirilir. Sensörün yüzeyinde bir elektronik şarj oluşturulur. Bu elektronik sinyal dijitalize edilir. Dijital sensör bu bilgiyi bilgisayara aktarır.

## Slide 38
Dijital sistemde, görüntü kaydı amacıyla gümüş halid kristallerinin yerine çok sayıda ışığa duyarlı küçük elemanlar kullanılır.
Dijital görüntü; satır ve sütunlardan oluşmuş bir organize matriks içerisindeki geniş piksel (resim elemanı) koleksiyonunu içermektedir.

## Slide 39
GÖRÜNTÜ 2 YOLLA OLUŞUR
Direkt veya yarı direkt
(sensör yardımıyla)
İndirekt
(var olan bir radyografın taranmasıyla)

## Slide 40
İndirekt Dijital Görüntüleme
Konvansiyonel yolla elde edilmiş olan film, kamera veya scanner ile taranır, bilgisayar ekranında orijinal radyografik görüntünün kopyası ortaya çıkar.

## Slide 41
DİREKT DİJİTAL SİSTEMLER
Solid State (katı hal) dedektörlerdir.
Charge Coupled Device (CCD)
Complementary Metal Oxide Semiconductor / Active Pixel Sensor (CMOS / APS) teknolojisi kullanılır.
Flat Panel ( Düz Panel ) Dedektörler
YARI DİREKT DEDEKTÖRLER
Fosfor plaklardır / PSP
(Photostimulable Phosphor Storage Plate)

## Slide 42
Solid-State dedektörlerin en önemli klinik özelliği görütünün ışınlamadan hemen sonra elde edilebilmesidir.

## Slide 43
CCD ( Charge Coupled Device )
Diş Hekimliğinde intraoral görüntülemeye uyarlanmış ilk sistem (1987).
İmajın okunması her bir sıra piksel yükünün sırayla transfer edilmesi şeklindedir (elden ele kova ile su taşınması). Sıranın sonuna gelince oluşan elektrik şarjı, “readout amplifikatör”e transfer edilir ve bilgisayara bağlı bulunan analog-dijital çeviriciye voltaj olarak geçirilir.
Her bir pikselden gelen voltajın rakamsal değerine karşılık gelen bir gri ton atanır.

## Slide 44
CCD sensörlerinin; silikon çipin ekspoz edilebilmesi için sintilatör içeren ya da X ışınıyla direkt ekspoz edilebilen iki ana tipi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi X-ışınının, sintilatörden CCD çipe aktarılması için fiber optik ya da bir dizi lens serisi içeren optik bağlantılar kullanmaktadır. Ancak elde edilen görüntüde distorsiyon oluşumuna neden olur.
Direkt ekspoz edilebilenler ise X-ışınına karşı daha hassastırlar. Bu durum, görüntü oluşumu sırasında optik distorsiyonu azaltırken gürültü ve görüntünün puslu oluşmasına neden olur.

## Slide 45
CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductors )
Bu dedektörler silikon bazlı yarı iletkenlerdir, fakat temelde piksel şarjlarının okunması bakımından CCD’ lerden farklılık gösterirler. Her bir piksel komşu pikselden izole edilmiş ve direkt olarak bir transistöre bağlanmıştır.
( Doğrudan ADC )
Her bir transistördeki voltaj ayrı olarak değerlendirilir, okunur, saklanır ve dijital gri değer olarak gösterilir.
Notes: Bu teknoloji şu an dijital kameralarda kullanılan teknoloji ve CCD’den daha ucuz.

## Slide 47
Düz Panel Dedektörler ( Flat Panel )
Düz panel dedektörler daha çok medikal görüntüleme amacıyla kullanılmalarına rağmen, bazı ekstraoral radyografi cihazlarında (KIBT) da kullanılmaktadır. Dedektörler göreceli olarak daha geniş matriks alanlarına sahip olmaları nedeniyle baş bölgesi de dahil olmak üzere daha geniş vücut alanlarını görüntüleyebilmektedirler.

## Slide 48
Düz panel dedektörler için X ışınına duyarlı madde seçiminde indirekt ve direkt sistemlerin kullanıldığı iki yaklaşım vardır. Görünür ışığa duyarlı olan indirekt dedektörlerde gadolinyum oksisülfit ya da sezyum iodit gibi bir intensifying screen ile X ışını enerjisi görülebilen ışığa çevrilir.

## Slide 49
Direkt dedektörleri ise silikonla benzer özelliklere sahip olan, atom numarası yüksek, X ışınlarının daha etkili absorbsiyonunu sağlayabilecek selenyum ya da sezyum gibi fotoiletken bir madde içerirler. Uygulanan elektriksel alanın etkisiyle, X ışını ekspozürü sırasında serbest kalan elektronlar, alttaki ince film transistor (TFT) dedektör bölümüne direkt bir hat boyunca iletilir.

## Slide 50
Fosfor plaklar (PSP)
X-ışınlarından enerji absorbe eder, depolar ve bu enerjiyi uygun dalga boyundaki ışık kaynağı ile uyarılınca başka bir ışık (fosforesans) olarak salar. Uyaran ışık ile salınan ışık dalga boylarının farklı olması sebebiyle ikisi birbirinden ayırt edilebilir ve x-ışını enerji miktarının ölçütü olarak görüntü elde edilebilir.

## Slide 52
Europium / E+2 (Evropiyum) katkılı baryum florohalit içermektedir.

## Slide 53
Saf haldeki metalin fiyatı kilogram başına 2500 dolar civarında.

## Slide 54
Güçlü radyasyon kaynağı ile uyarılınca Evropiyumdaki değerlik elektronlar yer değiştirerek iletken banda hareket eder.
Bu elektronlar civardaki florohalojenür kristali içindeki halojen boşluklarına
( F-merkezleri ) yer değiştirir ve burada yarı kararlı halde tutulur ( LATENT İMAJ ). Burda tutulan elektron sayısı maruz kalınan X-ışını ile doğru orantılıdır.
Baryum florohalojenür kırmızı ışık ile uyarıldığında iletken bantta tutulan elektronlar serbest bırakılır. Bir elektron Evropiyum iyonuna döndüğünde bu enerji yeşil spektrumda salınır.
Fiberoptikler FP’den gelen ışığı ışıl çoğaltıcı tüpe iletir ve bu ışık elektrik enerjisine dönüşür. Voltaj sinyali analog-dijital dönüştürücü ile ölçülür, depolanır ve dijital görüntü olarak sergilenir.
Bir sonraki ışınlama öncesinde kalan rezidüel görüntüleri ortadan kaldırmak için FP silinmelidir. Silme işlemi plağın parlak ışık selinden geçirilmesiyle sağlanır.

## Slide 55
Işınlama sonrasında tutulan elektronlar zamanla kendiliğinden serbest kalacaktır bu yüzden plaklar olabildiğince kısa sürede taranmalıdır.
Latent imaj kaybına yol açan daha önemli bir durum ise plakların tarama için hazırlanırken çevresel ışığa maruz kalmasıdır. Bununla birlikte birçok karanlık odada bulunan kırmızı ışık, FP kırmızı ışık spektrumuna hassas olduğundan güvenli değildir.