## Slide 1: Frekans ölçümü ve osilaskop
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: OSİLOSKOPLAR
Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır[1]. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir;
1. Analog osiloskoplar
2. Dijital osiloskoplar
3. Taşınabilir osiloskoplar

## Slide 3: OSİLOSKOPLAR
Osiloskop ile ölçülebilen bazı elektriksel büyüklükler[1];
• AC ve DC gerilimler
• AC ve DC akımların dolaylı ölçümü
• Periyot, faz farkı ve dolaylı frekans ölçümü
• Yükselme zamanı ve düşme zamanının ölçümü

## Slide 4: OSİLOSKOPLAR
Analog osiloskobun önemli parçaları[1]:
1. Katod ışınlı tüp (CRT→ Cathode ray tube)
2. Düşey amplifikatör
3. Yatay amplifikatör
4. Tarama osilatörü
5. Tetikleme devresi
6. Çeşitli besleme düzenleri

## Slide 5: ÇALIŞMASI
Flaman tarafından ısıtılan katod tarafından serbest elektronlar ortaya çıkar[1].
• Pozitif gerilime sahip hızlandırma anodu tarafından çekilen elektronlar, kontrol ızgarasının ve odaklama anodunun deliğinden geçerek hızlandırıcı anod sonunda ışın demeti haline gelir.
• Elektron tabancasından çıkan elektronlar düşey ve yatay saptırma plakaları arasından geçer.
• Bu plakalara uygulanan gerilim ile elektron demetinin sapma miktarı ayarlanır.
• Ekran yüzeyine hareket eden ve büyük kinetik enerjiye sahip elektronların ekrana çarpması ile enerjileri ışık enerjisine dönüşür.
• Elektronlar yatay ve düşey saptırma plakalarına uygulanan gerilimin fonksiyonu olarak hareket eder.
• Yatay saptırma plakalarına osiloskobun içinde üretilen rampa veya testere dişi sinyal uygulanır

## Slide 6: OSİLOSKOPLAR
1. Intensity (Parlaklık): Ekrandaki çizginin parlaklığını ayarlar.
2. Focus (Odaklama): Ekrandaki çizginin uygun incelik ve görünürlükte olmasını sağlar.
3. Vertical-Horizontal Position (Düşey-Yatay Pozisyon): Bu düğmelerle tarama çizgilerinin yatay ve düşey doğrultudaki pozisyonları değiştirilir. Böylece ekranda elde edilen işaretlerin genlik ve periyodu daha kolay okunur.
4. Volt/div: Bu düğmeler ile düşey yükseltecin kazancı değiştirilir. İç içe girmiş iki düğmeden meydana gelir. Variable (var) isimli düğme ile kazanç değişiminin yaklaşık 10 kat ayarı yapılır. Düğme tamamen sağa çevrilirse volt/div katsayısı 1, düğme tamamen sola çevrilirse volt/div katsayısı 2.5 ile çarpılmalıdır. Bazı osiloskoplarda var düğmesi ayrı bir düğmedir[1].

## Slide 7: OSİLOSKOPLAR
5. Time/div: İç içe girmiş iki düğmeden oluşur. Ortadaki variable (var) isimli düğme ile her kademede sürekli ayar yapılabilir. Saat dönüş yönünde tamamen çevrildiğinde kilitlenir. Kalibre edilmiş duruma gelir. Bu durumda time/div gerçek tarama hızını gösterir. Yine bazı osiloskoplarda var düğmesi ayrı bulunur.
6. DC/AC/GND seçici anahtarı: Bu anahtarın görevi gelen sinyalin hangi koşullarda osiloskoba uygulanacağını tespit etmektir[1].

## Slide 8: OSİLOSKOPLAR
7. Trigerring source (Tetikleme kaynağı): Tetikleme işaretinin kaynağını seçen anahtardır. Konumları: o Int (Internal): Ekranda görülen CH1 (kanal 1) veya CH2 (kanal 2) işaretini tetikleme işareti olarak seçer. o Line: Şebeke frekansını tetikleme işareti olarak seçer. o Ext (External): Dışarıdan uygulanacak olan işareti tetikleme işareti olarak seçer.
8. Vertical Mode: Bu anahtar ile ekranda hangi kanalın görüneceği seçilir (CH1 ve/veya CH2). Eğer her iki kanal ekranda görülmek isteniyorsa DUAL mod seçilir. Her iki kanala uygulanan işaretlerin toplanması isteniyorsa ADD modu seçilir.
9. Slope (Eğim): Bu anahtar (+) veya (-) olarak işaretlenmiştir. Tetiklemenin yükselen veya düşen kenarda yapılacağını belirtir.

## Slide 9: OSİLOSKOPLAR
Şekil 1. Osilaskop görüntüsü

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1]http://elektrik.kocaeli.edu.tr/files/bf3aElektrik%20%C3%96lcme%20Ders%20Notu_K%C4%B1s%C4%B1m3.pdf (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)