## Slide 1: Akan Hücre Ölçer PRENSİPLER
Dr. Klara Dalva
AÜTF Hematoloji BD Laboratuvarı
14022015

## Slide 2: Akan Hücre Ölçer Nedir ?
Flow Cytometry, FCM
Flow ~ hareket halindeki hücreler
Cyto ~ hücre
Metry ~ ölçüm
Sonuç: Hücrenin özelliklerinin bir sıvı içinde akarken ölçülmesi
Türkçe Kullanım: Akan Hücre Ölçer

## Slide 3: Ölçülebilen Parametreler
Adezyon
Reseptörler
DNA
Metabolik
Sitokinler
Yapısal Elemanlar
Enzimler
RPCI
LFC
RNA
Çizim: Jim Bender (Türkçeleştirerek)

## Slide 4
Kaynak:Misha Rahman, Introduction to Flow Cytometry
Re= Reynold’s Sayısı
D=Tübün çapı
V=Sıvının akış hızı
P= sıvının yoğunluğu
m= sıvının akışkanlığı
Re<2300 iken akım daima laminar
Re>2300 ise turbulans olabilir

## Slide 5: FCM’de iş Akışı
Süspansiyon halindeki hücreler kontrollü olarak hedefe doğru ilerler (Hidrodinamik Fokuslama)
Hücre belli bir odağa(Flow cell) yönlendirilmiş lazerin önünden geçerken hücreden floresan sinyaller yayılır. Dedektörler bu sinyalleri toplar
Toplanan bu sinyaller, bir dosya olarak depolanmak üzere sayısal verilere dönüştürülür
Özel yazılımlar kullanılarak veriler analiz edilir
İnceleme
Akışkanlar
Elektronikler
Değerlendirme

## Slide 6: Akışkanlar
Sheath
Tank
Waste
Tank
Line Pressure
Vacuum
Sample
Pressure
Sheath Pressure
(Constant)
THE FLOW CELL
Laser focusing and hydrodynamic focusing
LASER

## Slide 7
Düşük Basınç
Yüksek Basınç
10 psi
10.2 psi
10 psi
10.8 psi
10 psi
10.4 psi

## Slide 8: Kullanılan Materyal
Hücresel
Çevre kan örneği
Kemik iliği aspirasyon/biyopsi materyali
BOS
BAL
Mesaneden yıkama ile toplanan hücreler
Lenf Nodu
İnce iğne aspirasyon materyali (LN, tiriod, testis,…)
Hücre kültüründen toplanan hücreler
Diğer
Hücresel olmayan
Boncuklar

## Slide 9
Lazer
Güçlü Kırılmadan uzun süre yol alabilen
Ayarlanabilen ya da sabit olan tek bir dalga boyunda
bir ışık kaynağıdır
Lazer ışık kaynakları
    GAS tube Pumped Solid State
    Krypton-647nm Nd-Yag (AlGaAs diode or Krypton lamp pumped)
    Argon -488nm Freq. Tripling !!! 1064,532,355nm
    HeNe [633nm] Great for Flow cytometry
    UV-364nm [from Ar] Ti:sapphire (Ar pumped) 650-1100 nm
  Excimers [193-284nm]
Lazerler

## Slide 10: Floresans
Bir fotonun moleküler absorbsyonu (eksitasyon)
daha uzun dalga boyunda bir fotonun salınmasına (emisyon) sebep olur
Bir fotonun salınması
Stoke shift

## Slide 11: Bir florokrom örneği: Phycoerythrin (PE)
Excitation 488 nm
Emission Maximum 575 nm
>20 chromophores per molecule
High quantum yield (bright)
488 nm Argon
575 nm
Large multi-subunit, globular (~240 kDa)

## Slide 13: Hücreyi İşaretlemek İçin Kullanılan Floresan Kaynaklar
Antikorların işaretlenmesinde kullanılan fluorokromlar
Nükleik asitlere bağlanan fluorokromlar
Raportör genler (ürünleri Fluoresan verdiği için transfeksiyonu izlemede kullanılan genler ör GFP)
Hücre bölünmesinin takibinde kullanılan florokromlar
Fonksiyonel Problar

## Slide 14: Antikorları işaretlerken Kullanılan Bazı Fluorokrom Seçenekleri (488nm Lazer)
Spektral Overlap

## Slide 15: KOMPANZASYON

## Slide 16: İnceleme İşleminin Özeti
Odaklanmış bir ışık kaynağı (lazer) hücrenin çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesini sağlar.
Saçılan ışık bir detektöre doğru yönlendirilir
  Öne doğru geçen ışık, FSC ~ hücrenin boyutu ve şekli
  90°kırılan ışık, SSC ~ iç, sitoplazmik, yapısal özellikler
  Hücrenin içine /yüzeyine tutunmuş olan Florokromların lazer ile uyarılmasıyla salınan fotonlar kanallara doğru ilerler ve dikroik filtreler (LP/SP) aracılığı ile çeşitli dedektörlere yönlendirilir.
  İmmunfenotipleme, DNA-RNA ölçümü, fonksiyonel özellikler, ............
Özgün dalga boylarındaki sinyaller, önlerinde bir filtre bulunan PMT ler tarafından algılanır.

## Slide 17: Elektronik Sistem Şematik Görünümü
Dedektör
PMT Voltaj Ayarı
150V-999V
 Fotonlar akar
Lineer
Amplifikasyon
Logaritmik
Amplifikasyon
or
Voltaj
Zaman
Voltaj
Kaynak: Becton Dickinson Training manual ( Modified by James Marvin)’dan çevrilmiştir
Fotonlar

## Slide 18
Laser (Argon 488nm)
Red Signal
FS Sensor
Fluorescence detector
(PMT1, PMT4 etc.)
Aynı hücreden gelen çeşitli floresan sinyaller, yönlendirici filtreler aracılığı ile ayrıştırılarak farklı farklı dedektörlerde toplanabilir
Green Signal

## Slide 19
Optics in a Flow Cytometer
Beam Splitters

## Slide 20: “Forward Angle Light Scatter” (FS)
FS Sensor
[boyut ]
Lazer
Hücre büyüklüğü ile ilişkili – Hücre büyüdükça FSC artar

## Slide 21: “Side Scatter” (SS)
FS Sensor
SS Sensor
[granularity]
Laser
Hücrenin iç yapısı ile ilişkili
İç Yapı ne kadar kompleks ise SSC o kadar yüksek Ör: Granulositlerde SSC yüksek Hücre yüzeyinin yapısı da etkili
Ör: Ölü hücrenin yüzeyi pürüzlü, SSC değerleri daha yüksek Eritrositlerin SSC değeri çok çok düşük

## Slide 22: Beam Splitters
Dichroic Filter/Mirror at 45 degrees
Reflected light
Transmitted Light
Laser Light+
Sample Light
500-680nm
BS 625
625nm and above
500-624 reflected
488-680nm
500LP

## Slide 23: Band Pass Filters
Transmitted Light
White Light Source
630/30nm BandPass Filter
A 630/30 BPF will only allow 615-645nm through

## Slide 24: “Long Pass” Filtreler
Işık Kaynağı
520 nm Long Pass Filter
>520 nm Light
Işık Kaynağı
575 nm Short Pass Filter
<575 nm Light
“Short Pass” Filtreler
Note:
Great for microscopes

## Slide 25: Dedektörler
“Photomultiplier” tüpler (PMT)
“eski ” ama iyi bir teknoloji
En sık kullanılan tip budur
Sensitivitesi yüksek ama özellikle kırmızı renkte yetersiz kalabiliyor (poor quantum efficiencies)
Bie sinyali 100.000 üstünde çoğaltabilir
Ucuz
“Photodiode” (PD)
Daha yeni bir teknoloj,
Çok sık kullanılmıyor
Görünen ışıkta etkinbir kazanım sağlıyor
Sinyali çoğaltmaz
Soğutulması gerekir
Daha yüksek bir voltaj yönlendirmesi gerektirir

## Slide 26: FCM de çok sayıda dedektör kanal bulunur (4, 6, 8,10,…)
Flow cell
PMT=Photomultiplier Tubes- Renkleri değil fotonları algılar
PMT
PMT
PMT
Dichroic
filters
Bandpass filter
Laser
1
2
3
4
PMT

## Slide 27: Analog -Dijital Dönüştürücüler (ADC)
ADC ler, voltaj sinyalini algılayarak , sinyallerin toplam çözünürlükleri ile ilişkili olan, ikili değerlerden (0 ve 1) oluşan sinyallere dönüştürülmesini sağlarlar.
0 ve 1 kodları ile oluşturulan bu sinyaller, kendileri ile ikişkili olan özel numaralara (bin number) dönüştürülür.
Her bir hücre için her bir dedektör tarafından algılanan sinyallerden kaynaklanan bu göreceli rakamlar, bir veri listesi olarak toplanıp (LMF), grafikler halinde görünür hale getirilebilir.
Notes: As we have seen, each PMT/ADC circuit divides the continuous data distribution that is acquired from cells into a discrete distribution. To do this it forms a histogram where the x axis is divided into a certain number of channels. This is either 256 or 1024 channels depending on the type of ADC used (an 8-bit ADC gives 2^8 i.e. 256 channels, a 10-bit ADC gives 2^10 i.e. 1024 channels - 10 bit ADCs are more common and will be considered in the following examples). So each data point will fall into a particular channel depending on its level of fluorescence. To get that value we need to look at the scale of the x axis. Regardless of whether data have been acquired using a linear or logarithmic amplifier, histograms can be displayed on a linear or a logarithmic scale. The scale itself does not affect the raw data - the histogram depends on the amplifier that collected the data - but will affect any derived data e.g. mode, mean, median etc.
If the scale is linear the display is as channel numbers i.e. 0-1023; if it is logarithmic, it is as linear values (just to make things crystal clear!). For data that have been acquired by linear amplification, channel numbers and linear values are equivalent, but for log amplified data we can choose either channel numbers or linear values. We can relate the two: the log amps used in the flow cytometer are generally 4 decade logs so the range is 10^0-10^4 and each log decade takes up a quarter of the available channels. Therefore, the first log decade takes up channels 0 to 255 and linear values 1 to 10; the second log decade channels 256-511 and linear values 10-100; the third log decade channels 512-767 and linear values 100-1000; and the fourth log decade channels 768-1023 and linear values 1000-10000. The linear value for a particular channel number can be calculated by using: 10 channel no/256 or vice versa, a linear value can be converted to a channel number by: log(linear value) x 256

## Slide 28: Verilerin Analiz Edilmesi
Değerlendirilen özellikler
  Hücredeki floresanın miktarı
  Floresan gösteren hücrelerin oranı
  Hücreler arasındaki floresanın, sinyallerin farkı
  Hücrede analiz edilen paramatreler arasındaki ilişki
Bu amaçla kullanılabilecek istatistiksel veriler
  MeanFluorecent Intensity ,MFI (geometrik veya aritmetik)
  % değeri olarak oranlar
  Varyasyon katsayısı(CV)
  Median değerler
  Diğer

## Slide 29: FCM’de herşey görece
Sinyalleri tanımlarken kullanılan, göreceli sayılar (bin number) adında belirtildiği gibi göreceli sayılardır.
Hücrenin MFI değerinin 100 olduğunu söylediğimizde bu değer negatif bir hücrenin MFI değeri ile karşılaştırmamışsa kullanılan değerin hiç bir anlamı yoktur..
Her şey göreceli olunca ancak aynı cihaz ayarlarını kullanarak yapılacak çalışmalarda veriler karşılaştırılabilir.

## Slide 30: Verilerin Analizi Nokta Grafikler

## Slide 31: Verilerin Analizi Nokta Grafikler

## Slide 32: Verilerin Analizi Histogram
% Negatif & % Pozitif hücreler
Antijen yoğunluğu ~ “Mean Fluorescence Intensity” ~
0 Channel Number 1024
Number of cells














Cell counts
mean fluorescence intensity (MFI)
% pozitif hücreler
% negatif hücreler
Channel Number 1024

## Slide 33
FCM Kullanım Alanları
İmmunoloji
Hematoloji
Patoloji
Mikrobiyoloji
Genetik
İlaç araştırmaları
Toksite testleri
Hücre kültür çalışmaları
Fonksiyonel testler
Klinik Çalışmalar ve Araştırma Amaçlı Çalışmalar

## Slide 34: FCM: Bazı Klinik Uygulamalar
İmmunfenotiplendirme
  Lösemi-lenfoma olgularının tanısı/sınıflamasında morfoloji ile beraber
  Minimal rezidüel Hastalık tespiti
  Kök Hücre sayımı
  Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri tanısı
  Retikulosit, Retikule trombosit sayımı
  Trombosit Antijenlerinin tesbiti(Kalıtsal eksiklikler, Aktivasyon tesbiti)
  Transfüzyon ürünlerinde kontamine lökositlerin tesbiti
  İmmun yetmezliklerin tanısı
  Solid organ nakli sonrası takipler (T hücre sayımı, enfeksiyon-rejeksiyon ayırımı…)
  Dolaşımdaki tm hücrelerinin tesbiti
Diğer Uygulamalar
  Solid Organ Nakillerinde Cross-Match , PRA testi
  Oto antikorların tesbiti
  Anti Trombosit Antikorların tesbiti
  Feto-Maternal Kanamanın tesbiti (antiHbF, anti D)
  Hücre Saflaştırma

## Slide 35: İmmun fenotipleme
CD3
CD4
CD # = “cluster designation” sayısı
CD3-T-cell
CD4-T helper
Hücreleri, yüzeylerinde bulunan antijenler aracılığı ile tanımamızı sağlar

## Slide 36: IgG- Antikor Yapısı
Fab regions
Fab regions
Fc receptor

## Slide 37: İmmun Floresan Boyanma
Spesifik Bağlanma
Spesifik olmayan Bağlanma
Kaynak Dr. Carleton Stewart

## Slide 38: Doğrudan İşaretleme
Floresan prob antikora bağlıdır
Özgün sinyal, zayıf,
Non Spesifik bağlanma: az
Kaynak: Dr. Carleton Stewart

## Slide 39: Dolaylı(İndirect) İşaretleme: ör: Avidin-Biotin Yöntemi
Biotinlenmiş Primer ab
biotin
avidin
Biotinlenmiş boya
Kaynak: Dr. Carleton Stewart

## Slide 41: Tanıda İmmun Fenotiplendirme: Anormal Hücrelerin Tanımlanması
Bir serideki hücrelerin oransal artışı
Artışa olgunlaşmanın belli evresinde kalmış hücrelerdeki artışın eşlik etmesi
Hücre morfolojisi hakkında ipucu veren belirtiler (büyük hücreler, SSC sinyallerinde azalma/artma…,
Bir serideki olgun hücre oranın azalıp, genç hücrelerin artması
Klonalite gözlenmesi (kappa/lambda, TCRab/gd oranları…)
Antijen ekspresyonundaki uyumun bozulması(Ör: CD19+, sIgG+, Tdt+, CD15+,CD34+, CD33N (↑),CD24, CD11b, CD16↓
Bir seride bulunması beklenmeyen antijenlerin varlığı(Ör: Miyeloid hücrelerde CD19,CD7, B lenfoid hücrelerde CD33..)
Ploidi analizinde farklı DNA içeriği olan hücre varlığı, S/G2M oranlarında artış, Apoptotik hücreler,

## Slide 42: Kan/KIA alırken kullanılan antikoagülanlar önem taşır
  Sitokin tayininde heparin önerilir
  Bazofil tespitinde /sayımında Heparin tercih edilir,
  Lösemi/lenfoma immunfenotiplemelerinde EDTA tercih edilebilir

## Slide 43: Örnek Hazırlık
Gözle değerlendirme: anormal bir durum varsa kaydedilir, gerekirse örnek reddedilir
  Hemoliz?, pıhtı?, miktar?, ısı? kimlik bilgileri?
Biyopsi materyallerinde dikkat edilecekler: Tesbit edilmemiş olmalıdır, kurumamalı/besleyici bir ortama alınmalı, işlem öncesi yabancı dokular atılmalıdır,
Mekanik yolla parçalanabilir, Enzimler, bazı epitoplarda bozulmalara sebep olabilir
Varsa ve istenmiyorsa eritrositlerin uzaklaştırılması
Hücre yoğunluğunun ayarlanması
  BK <109/L:200mL, BK=1-10x109/L:100mL, BK >10x109/L:50mL kan
Hücre Canlılığının kontrolü (PI, 7AAD, Tripan mavisi…):
Ölü hücreler, spesifik olmayan boyanmalara sebep olur
Fc reseptörlerin blokajı (murine IgG ile) önemli

## Slide 44
Hücre süspansiyonundaki hücrelerin yoğunluğu ayarlanır
  En az 0,5-1 x 106 hücre/ml konsantrasyonda olmalı , deneyde kullanılacak tüp sayısına göre toplam gereken hücre sayısı hesaplanmalıdır
  Canlılıkları > %90 olmalıdır. Canlılık Tripan mavisi ile önceden veya floresan veren boyalar ile FCM ile belirlenebilir

## Slide 45: Boyama işlemlerine geçilir
Doğrudan boyama
İndirekt boyama
Hücre içinde yapılacak boyamalar
Hücre yüzeyinde yapılacak boyamalar
Plakta ya da tüpte boyama işlemi
Farklılıklar gösterecektir

## Slide 46
Plakta boyama için yıkamalar genellikle 3dk 100g de (8° C) yapılır. Sıvı dökülünce hücreler hemen boyama tamponu içindeki 100 mL ab ile resüspande edilip devem edilir
Tüpte boyamalar için yıkamalar genelde 300g de 5 dk olarak yapılır. 2-3 yıkamadan sonra hücrelerin üzerine boyama tamponundaki antikor(lar) eklenir

## Slide 47: Boyama işlemleri
Uygun hücre konsantrasyonu sağlanır
Boyamalar genelde soğukta ve karanlıkta yapılır
Hücrelerin non spepsifik bağlanmayı engelleyecek bir serum ile işleme tutulması önerilir
Zayıf ifade edilen parametreler için parlak olan antikorlar seçilmelidir
Hücreler için hedeflediğiniz hücrede bulunmayan bir marker kullanmanız halinde bu “diğer” hücreler negatif kontrol olarak işinize yarar
Her fluorokrom için ayrı bir kontrol kullanılmalıdır Her sefereinde bir florokromu eksik olan tüpler (FMO) ile kompanzasyon kontrol edilmelidir
Hücrelerin metanol içermeyen formaldehid içinde tespit edilmesi ve fazla bekletilmeden çalışmaların yapılması önerilir

## Slide 52: Normal B Hücre Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Medicine
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010

## Slide 53: Normal T Hücre Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Medicine
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010
Notes: 53

## Slide 54: Normal Granulosit Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Methods
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010
Notes: 54

## Slide 55: Normal Monosit Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Methods
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010
Notes: 55

## Slide 56: Normal Eritrosit Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Medicine
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010
Notes: 56

## Slide 57
Çevre Kan Örneği

## Slide 58
Hematogon Tipleri
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010

## Slide 59
XVI Uygulamalı FCM Eğitimi, Haziran 2010

## Slide 60
CFU-GM
MYELOBLAST
MYELOCYTE
META-
MYELOCYTE
BAND
PMN
CD16
CD11b
CD 13
CD33
CD34
HLA-DR
CD38
CD71
CD65
İmmun Fenotiplendirme
Miyelomonositer Seri Hücrelerde Antijen Dağılımı
Kaynak:Purdue Cytometry Labs
PROGRANULOCYTE

## Slide 61: Normal Granulosit Gelişimi
Wood and Borowitz (2006) Henry’s Laboratory Methods
Notes: 61

## Slide 62: Aberan Antijen İfadesi
AML aberan CD7 ifadesi var
Blast
T Ly
aberan CD7 ifadesi yok
T Ly
Blast
Örnek 1
Örnek 2

## Slide 63: Beklenmeyen bir dağılım örneği
Normal Çevre Kanı Çevre kanı, Sezary Sendromu
Normal
Fazla Homojen

## Slide 65: Antijen ifadesinde Artma/azalma/kayıp
İmm.
N
N
İmm.
İmm.
N
CD33 parlak
CD16 yok
CD45 zayıf
CD34 ve CD123 var
t(15;17)(q22;q12)olan APL olgusu, (variant form)

## Slide 66: Diğer Klinik Uygulamalar

## Slide 67: 3 Renkli FCM “Cross-Match” Çalışması
FITC anti-IgG
CD19 PE
CD3 PerCP
T
Lenfosit
B
Lenfosit
AlloAntikorlar
Kaynak: Rolando O. Garcia-Morales
Notes: 67

## Slide 68
T Hücreler
B Hücreler
Pos.
Neg.
CD3-PerCP
CD19-PE
Pos.
Neg.
3 Renkli FCM “Cross-Match” Çalışması
Kaynak: Rolando O. Garcia-Morales
Notes: 68
7

## Slide 69: Normal Hücre Döngüsü
G0
G0
- G1
s
G2
M
DNA Content
2N
4N
G2
M
G0
G1
s
0
200
400
600
800
1000
0
75
150
225
300
Cell Count
Kaynak: J.Paul Robinson, http://www.cyto.purdue.edu/class

## Slide 70
%81
DI:1.285
A.Ü.T.F Hematoloji B. D Lab.

## Slide 71
Antijene Özgün T Hücre Yanıtlarının Ölçülmesi
Schefold/Kern, J Clin Immunol.20(6).400-407(2000) den modifiye edilerek
Reaktif çoğalma
Özgün TCR tanıması (uyaran yok)
Reaktif sitokin ekspresyonu
(4-18 saat uyarı)
Degranülasyon
Anti BrdU CFDA
Peptid-MHC-
multimer
Yüzey
boyanması
Hücre içi
boyanma
Affinite
matriksi
Notes: carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester (CFSE).
5-Carboxyfluorescein Diacetate, Acetoxymethyl Ester (5-CFDA, AM)

## Slide 72: Akan Hücre Ölçer Laboratuvarının Olmazsa Olmazı Gayret ve Özveri ile Çalışan Bir EKİP
AYDIN
ŞENAY
SEMA
NİHAL
Teşekkür Ederim

## Slide 73: Önerilen Bazı Kaynaklar
www.bdbiosciences.com\immunocytometry_systems\support\training\online\ITF\start.html
Molecular Probes Handbook
www.invitrogen.com
Practical Flow Cytometry, H. Shapiro
www.coulterflow.com
http://flowbook.denovosoftware.com
http://www.cyto.purdue.edu/class