## Slide 1: RADYOTERAPİDE KULLANILAN TEDAVİ CİHAZLARI

## Slide 2
Kilovoltaj üniteleri (500 kV)
Süpervoltaj üniteleri (500-1000 kV)
Megavoltaj üniteleri (>1MV)

## Slide 3
Kilovoltaj üniteleri (500 kV)
  Kontakt tedavi cihazları (40-50 kV)
  Superfisyal tedavi cihazları (50-150 kV)
  Ortovoltaj tedavi tedavi cihazları (150-500 kV)

## Slide 4
Süpervoltaj üniteleri (500-1000 kV)

## Slide 5
Megavoltaj üniteleri (>1MV)
  Van De Graaf jeneratörü
  Cobalt 60
  Lineer akselerator (LINAK)
  Betatron
  Mikrotron
  Siklotron

## Slide 6
Lineer Akseleratör (LINAK):
  Günümüzde tedavi amacı ile yaygın olarak kullanılan bir cihazdır.
  Basit X ışın tüpünde olduğu gibi metal telin ısınması ile serbestleşen elektronların daha yüksek kinetik enerji için elektromanyetik alanda hızlandırılır, bu hızlandırılmış yüksek enerjili elektronla ya direkt olarak elektron enerjisi olarak veya hedefe çarptırılarak yüksek enerjili X ışını olarak kullanılır.

## Slide 7
LINAK yapısı:
Temel olarak modülatör,
Elektron tabancası,
Radyofrekans (RF) güç kaynağı (magnetron veya klystron),
Hızlandırıcı tüp ve kolimatör sistemlerinden oluşur.

## Slide 8
Modülatör:
  Şebeke elektriği ile beslenir (210-380 volt alternatif akım) doğru akıma çevrilerek 30-40kV a kadar çıkarır. Elektron tabancası ve RF güç kaynağını eşzamanlı olarak tetikler.
Elektron tabancası:
  Modülatör tarafından uyarılarak 15-50keV enerjili elektronları hızlandırıcı tüpe gönderir.

## Slide 9
Radyofrekans (RF) güç kaynağı:
  Modülatör tarafından eş zamanlı uyarılır. Elektron tabancasından hızlandırıcı tüpe gönderilen elektronları hızlandırmak için yüksek frekanslı mikrodalga üretir. Elektronlar bu mikrodalgaların elektrik akımı sayesinde hızlanır.
Magnetron:
  RF güç kaynağıdır.
Klystron:
  RF güç kaynağıdır ancak mikrodalga üretmez, mikrodalga güçlendiricisi olarak görev yapar.

## Slide 10
Hızlandırıcı Tüp:
  Buraya gelen elektronlar 40KeV enerjiye sahip olarak gelir ve burda 25MeV enerjiye ulaşabilmektedir. Tüp içersinde bakır mikrodalga rezonans oyuğu olup tüpün uzunluğu istenen elektron enerjisine bağlı 30-250 cm arasında değişmektedir.